## Sheet1
SIWEI智能轨道检查仪出库标定检验表
序列号： | SW130301 |  | 实施日： | 2018-04-07 |  | 温度： | 15 | (℃)
类别 | 项目
基础参数 | 倾角横向修正 | 倾角纵向修正 | 倾角横向K值 | 倾角纵向K值 | A端位移K值 | B端位移K值 | 编码器分辨率 | 中梁温度系数
| -0.03185 | 0.052835 | 0.9969 | 0.9969 | 3.239 | 3.2391 | 256 | --
| AB值 | A值 | B值 | C值 | D值 | AE值 | BF值 | H值
| 1431.9 | 11.6558 | 12.17 | 6.285 | 6.3484 | 105.7 | 105.5 | 257.2
轮径检测 (修正记录) | A前轮径 | A后轮径 | A1轮径 | A2轮径 | A3轮径 | A4轮径 | A测轮径
| 78 | 78 | 39.5 | 39.5 | 39.8 | 39.5 | 36
| B前轮径 | B后轮径 | B1轮径 | B2轮径 | B3轮径 | B4轮径 | B测轮径
| 78 | 78.4 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 38.5 | 36
踏轮垂向间隙(最大值与最小值差<0.1mm) | AB值: A前; B值: A后; D值: B前; BF值: B后
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
挡轮横向间隙(3轮间隙为0) | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
轨距标定 (规格：差值≤0.15mm) | 基准值 | 实测 | 差值 | 备注 | 基准值 | 实测 | 差值 | 备注
| 1410 | 1410.12 | 0.12 | 合格 | 1440 | 1439.92 | 0.08 | 合格
| 1420 | 1420.05 | 0.05 | 合格 | 1445 | 1445.05 | 0.05 | 合格
| 1425 | 1425.04 | 0.04 | 合格 | 1450 | 1449.92 | 0.08 | 合格
| 1430 | 1430 | 0 | 合格 | 1460 | 1459.94 | 0.06 | 合格
| 1435 | 1435.05 | 0.05 | 合格 | 1470 | 1469.99 | 0.01 | 合格
超高标定 (规格：差值≤0.15mm) | 读数 | 实测 | 修正值 | 备注 | 读数 | 实测 | 修正值 | 备注
| 0 | 0.05 | 0 | 合格 | 0 | 0.09 | 0 | 合格
| 5 | 4.98 | 0 | 合格 | -5 | -4.98 | 0 | 合格
| 10 | 9.95 | 0 | 合格 | -10 | -9.96 | 0 | 合格
| 30 | 29.96 | 0 | 合格 | -30 | -29.95 | 0 | 合格
| 50 | 49.93 | 0.03 | 合格 | -50 | -49.93 | -0.03 | 合格
| 70 | 69.85 | 0.08 | 合格 | -70 | -69.89 | -0.08 | 合格
| 90 | 89.74 | 0.16 | 合格 | -90 | -89.77 | -0.16 | 合格
| 110 | 109.63 | 0.29 | 合格 | -110 | -109.66 | -0.29 | 合格
| 130 | 129.42 | 0.48 | 合格 | -130 | -129.43 | -0.48 | 合格
| 150 | 149.25 | 0.74 | 合格 | -150 | -149.22 | -0.74 | 合格
| 170 | 168.96 | 1.07 | 合格 | -170 | -168.94 | -1.07 | 合格
重复组合 | 读数: 轨距(<0.15mm); 修正值: 水平(<0.15mm); 读数: 端盒平行(<1mm); 修正值: 梁盒间隙(<2mm)
| 基准 | 实测 | 基准 | 实测 | 水平 | 纵向 | A | B
1 | 1435 | 1435.09 | 0 | 0.04 | 0 | 1.5 | 1.55 | 1.65
2 | 1435 | 1435.1 | 0 | 0.05 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.2
3 | 1435 | 1435.1 | 0 | 0.04 | 0 | 1.5 | 1.54 | 1.15
4 | 1435 | 1435.07 | 0 | 0.05 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.2
5 | 1435 | 1435.1 | 0 | 0.04 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.25
极值偏差 |  | 0.03 |  | 0.01 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5
判定：各测定值均在设定规格范围内，判定合格
检定员： | 基准: 强柯; 基准: 主管：; 纵向: 完成日：; A: 2018-04-07